重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心                                                     询价文书

重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

询价文书

项目编号：BNYPYY20210017
采购项目

重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心采购抢救监护型救护车（B型）项目（第二次），采购编号BNYPYY20210017，最高限价为人民币43.68万元。
上述项目实施内容及相关要求详见“附件2”。

    二、采购方式

询价采购

    三、有关说明

（一） 询价文书获取方式 

拟参与询价的供应商，请在2021年11月20日至2021年11月24日在重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官方网站：www.cqypyy.com获取询价文件。

（二）报名方式

该项目只在询价当天2021年11月25日9：30 —10：00集中报名，并与接受询价文件同步进行。该项目不接受其他方式报名。

（三）询价文件递交时间：2021年11月25日9：30 — 10：00。超时不再接收。
（四）询价采购地点：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心（重庆市巴南区一品街道正街16号、农商行斜对面）。

（五）询价采购时间：2021年11月25日北京时间10：00。

（六）报名时间、询价文件接受时间以巴南区一品街道社区卫生服务中心接标室时钟显示时间为准。

（七）供应商须按时递交询价文件，其询价才被接受。

（八）供应商法定代表人或其授权代表参加开标会时须携带有效身份证明原件。

    四、询价有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询价中同时参与询价。

（二）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的询价，否则询价无效。

（三）同一合同包的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（四）本项目的询价公告、询价文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官网（www.cqypyy.com）或院内公示栏上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价公告、询价文书、补遗文件（如果有）的内容。

（五）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

    五、项目技术要求

    （一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的产品，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）供应商所投设备必须是全新产品，性能指标符合国家及本询价文书提出的相关技术、质量、环保、安全标准。如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

    六、商务条款

（一）实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

成交供应商应在采购合同签定后15个日历日内交货并完成安装调试。

2.交货地点

采购人指定地点。

3.验收方式

按照国家相关行业标准进行验收，车辆须附车辆合格证。
（1）货物到达现场后，供应商应在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

a设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

b货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

c在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

d在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（6）产品包装材料归采购人所有。

4.供应商为采购人免费提供车辆上户服务、安装座椅皮套、驾驶室及医疗舱内玻璃贴膜、救护车车身标识制作及张贴等。
（二）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

（1）救护车质保期为：底盘或整车质保不低于2年或5万公里。车载设备质保期为：2年，从验收合格之日算起。

（2）供应商的质量保证期承诺优于上述年限的，按供应商实际承诺执行。

（3）供应商投报产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在询价文件中予以明确说明，并附厂家售后服务承诺。

（4）厂家在重庆设有专门负责售后服务的工作站点，有厂家的售后服务工作人员常驻重庆，周末及节假日能正常提供上门服务。

2.供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

4.质保范围：整车、发动机及变速箱质保按生产厂家条款执行，低于前面规定时限的由供应商负责；

5.质保期后要求：质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务；

6.售后服务响应时间、要求：用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在2小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在2小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使用户能够正常使用；

7.技术升级：在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

8.维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

（三）付款方式

救护车到货、设备完成安装调试且验收合格后，支付合同总价的90％，正常使用七个日历日后支付合同总价的10％(供应商垫资不计息)。

（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）培训

供应商对其提供的产品应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（六）其他

其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

    七、询价文件制作要求

供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询价文书中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询价文件由资质文件、技术文件和报价文件组成，各类文件按顺序装订，然后将三类文件装入一个信封并密封。信封封面注明项目名称、采购编号、供应商名称、及不准提前启封等字样。信封的封口须加盖供应商公章或授权代表签字。未按规定密封可能导致询价文件被拒绝接收。询价文件制作要求如下：

（一）资质文件内容要求

1．基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一的投标单位请附上情况说明，格式自定）；供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上年度财务状况报告（表）或其基本账户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：营业执照经营范围、诚信声明（格式附后）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①税务登记证（副本）复印件；②缴纳社会保障金的证明材料复印件（指社会保险登记证）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）、

“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）等渠道查询供应商信用记录，截图并加盖供应商单位鲜章。
以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

2．特定资格条件

（1）车载医疗设备具有《中华人民共和国医疗器械注册证》；

（2）车载医疗设备具有《国家医疗器械生产或经营许可证》；

（3）供应商如为代理商，须提供所投产品品牌代理资质；

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

（二）技术文件内容要求

1.投标货物技术性能、技术指标介绍；
2.国家认可的检测中心出具的投标货物的完整检测报告；
3.投标货物与招标货物技术参数差异表（应对技术参数中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码）；

4. 投标货物（与实际所投相符的货物）的彩色样本（复印、扫描无效）；

    5. 技术方案中要求的其他资料。

（三）报价文件要求

1. 询价一览表

2. 分项明细报价表

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询价货物进行报价。报价要求为：

（1）对项目的报价应填报《询价一览表》和《分项报价明细表》(按照附件格式填写)。

（2）本次报价数量以询价文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（3）本次报价应包含以下费用：产品基价、包装费、运输费、税费（含关税）、保险费、安装费、调试费、备品备件费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费等一切与此项目有关的所有费用。

报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按“附件1”格式填写密封后递交，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

严重偏离市场平均价格的报价不被接受。
    八、无效报价情形

    （一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询价文书资质文件内容要求的）；

   （二）询价文件未密封的；

   （三）询价文件逾期送达的；

   （四）询价文件与询价文书实质性要求有严重背离的；

   （五）没有按照询价文书要求由询价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

   （六）报价超过最高限价的；

   （七）询价文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

   （八）未完全响应本询价文书技术方案及商务条款的；

   （九）询价文件有多个投报方案或报价的；

（十）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询价中同时参与询价的；

（十一）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上供应商参加该合同包询价的；          

（十二）同一合同包的货物，制造商参与询价的，再委托代理商参与询价；

（十三）询价文件附有采购人不能接受的条件。

    九、成交供应商的确定

    （一）成交方法：最低价成交法。在符合采购需求，质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商；若报价最低的供应商有两个及以上相同，则采取抓阄的方式确定成交供应商。

   （二）若成交供应商无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。成交供应商放弃成交资格后，排名其后第一位的供应商报价不高于原成交供应商5%的，可以确定其为成交供应商；否则应重新组织采购。

   （三）结果公示：成交结果在重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官网（www.cqypyy.com）或院内公示栏上公示，公示时间为3个工作日。

十、签订采购合同

成交供应商应在收到成交通知书后3日内，按询价文件规定缴纳足额的履约保证金并与我中心签订供货合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十一、履约保证金

（一）递交时间、额度：

成交供应商在接到成交通知书后3日内，应向我中心递交中标金额10%的履约保证金，签订合同交付后转为质保金。

（二）递交方式：从成交供应商基本账户划转至重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心的帐号上，同时在凭证上明确所投标货物的询价文件编号的履约保证金。成交供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

递交履约保证金帐户

户  名：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

开户行：重庆市农村商业银行股份有限公司巴南支行一品分理处  

帐  号：1025010120010000024 

（三）退还办法：

货物设备正常使用2年后，供应商提供履约保证金退还相关资料到财务科后，我中心则于1个月内无息退还履约保证金。
发生下列情况之一的履约保证经不予以退还：

1.产品同一质量问题，两次未满足临床需要或达不到标准

要求；

2.供应商向采购单位提供残次产品、不合格产品；

3.供应商在履行合同中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.成交供应商将成交项目转让给他人；

5.供应商提供的产品，因产品质量问题导致的医疗纠纷且

对采购单位造成损失。
十二、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的供应商或者对询价文书作实质响应的供应商不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十三、重新询价

（一）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（二）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（三）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，我中心将重新组织询价。

十四、二次询价和不再询价

（一）重新询价后投标人仍少于三个，按法定程序开标和评标，确定中标人；

（二）经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的货物和服务类项目，经院办公会批准后不再进行公开询价。

十五、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询价小组（评审委员会），负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

    十六、采购人

重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

地  址：重庆市巴南区一品街道正街16号

联系人：熊老师  联系电话：15696066806

附件：1、询价文件格式目录

     2、技术方案

3、合同范本
重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

                         2021年11月19日

附件1：询价文件格式

1、询价文件信封封面
×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

不准在   年   月   日北京时间       前启封
投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年     月       日
2.询价文件资质部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

资质文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年     月       日
3.询价文件资质部分目录
资质文件目录

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书

（五）法定代表人授权委托书
（六）诚信声明

（七）《中华人民共和国医疗器械注册证》

（八）《国家医疗器械生产或经营许可证》

（九）供应商如为代理商，须提供所投产品品牌代理资质

（十）其他资质要求资料
4.询价文件资质部分内容及格式
（一）营业执照复印件（加盖鲜章），若三证合一请提供情况说明。

（二）税务登记证复印件（加盖鲜章）

（三）组织机构代码证复印件（加盖鲜章）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                          

采购项目编号：                                          

致：                     （采购单位名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                           
采购项目编号：                                          

致：                     （采购单位名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权                                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）诚信声明（格式）

采购项目名称：                                           
采购项目编号：                                          

致：                   （采购机构名称）：

                      （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）《中华人民共和国医疗器械注册证》

（八）《国家医疗器械生产或经营许可证》

（九）供应商如为代理商，须提供所投产品品牌代理资质

（十）其他资质要求资料
5.询价文件技术部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

技术文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年     月       日
6.询价文件技术部分目录
技术文件目录

（一）投标货物技术性能、技术指标介绍；
（二）国家认可的检测中心出具的投标货物的完整检测报告

（三）招标与投标货物技术参数差异表；
（四）投标货物（与实际所投相符的货物）的彩色样本（复印、扫描无效）；

（五）技术方案中要求的其他资料。

7.询价文件技术部分内容及格式
（一）投标货物技术性能、技术指标介绍；

（二）国家认可的检测中心出具的投标货物的完整检测报告。

（三）招标与投标货物技术参数差异表

项目名称：                            

采购项目编号：                            

	货物/设备名称
	招标货物/设备技术参数
	投标货物/设备技术参数
	差异或响应
	差异说明
	询价文件对应页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、应对技术方案中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术参数优于询价文件要求的在“差异原因”处填写正偏离；相应技术参数低于询价文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。
（四）投标货物（与实际所投相符的货物）的彩色样本（复印、扫描无效）；

（五）技术方案中要求的其他资料。
8.询价文件报价部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

报价文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年     月       日
9.询价文件技术部分目录
报价文件目录

（一）询价一览表

（二）分项报价明细表

10.询价文件技术部分内容及格式
（一）询价一览表

项目名称：                           

采购项目编号：                            

	供应商全称
	

	项目名称
	质保期
	交货时间

	
	
	

	供应商投报总价

（人民币）  
	大写：                                 小写：

	备注：


供应商：                               供应商法人授权代表：

  （公章）                                      （签名）

  年    月     日

说明：询价一览表在询价采购会上当众宣读，务必填写清楚、准确无误。

（二）分项报价明细表

项目名称：                             

采购项目编号：                            

	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计

（人民币）
	大写：                          小写：


供应商：                                供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

     年    月     日

附件2：

重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

抢救监护型救护车（B型）配置标准及主要参数

	车辆基本技术参数

	1
	车辆类型
	救护车

	2
	底盘型号
	不低于JX6581TA-M6

	3
	燃料种类
	柴油

	4
	排量（ml）
	≤2198

	5
	额定功率（kw）
	≥103

	6
	排放标准
	≥国六

	7
	车辆长度（mm）
	5700~5999

	8
	车辆宽度（mm）
	1900~1980

	9
	车辆含警灯高度（mm）
	2360~2390

	10
	轴距（mm）
	3750~3999

	11
	车辆总质量（kg）
	3700~4499

	12
	车辆整备质量（kg）
	2760~2820

	13
	额定载客（含驾驶员）
	≥7

	主要配置

	1
	ABS防抱死系统

	2
	中控锁

	3
	电动门窗

	4
	安全气囊

	5
	遥控钥匙

	6
	驾驶室原厂冷暖系统

	7
	倒车雷达（驾驶室内带可视系统）

	8
	同色保险杆

	9
	变速器：6个前进档、1个倒档

	10
	液压双回路盘式制动

	11
	采用最新款底盘，中控为底盘原车高清多媒体大屏

	12
	中门推拉窗

	13
	侧滑门医护人员上车踏板80公分，并配备楼梯式担架

	车身与警灯系统

	1
	足额正100W警报器含主机与手柄（内置式医疗专用）
	1

	2
	车身顶部前额安装专用平台，平台上方安装超薄长排蓝色LED强光双闪警灯，整体与底盘原车高度齐平，提高顶部通过性，防止障碍物剐蹭警灯，投标文件中须提供承诺函及工信部公告图片，承诺所投产品具有合法公告，能正常上户
	1

	3
	车身尾部蓝色LED爆闪灯
	2

	4
	车身两侧安装方形LED爆闪灯及LED照明灯
	6

	5
	内舱外场照明灯
	1

	6
	整车采用原车标准钢制车身
	1

	电气系统

	1
	智能电源控制装置，高档纯正弦波≥1000W逆变电源系统
	1

	2
	高档防水防尘带金属盖航空公母式外接电源系统（配置防人体误触触电装置）、10M移动三芯电缆
	1

	3
	集成安装5个220V、1个12V阻燃防水救护车专用上掀盖式插座和黑色防滑翘板控制器组带LED指示灯
	1

	4
	医疗舱安装专用空调系统及独立暖风系统（分别独立控制不与驾驶室通风，杜绝空气交叉污染），空调控制面板一体成型集成车内温度液晶显示
	1

	5
	医疗舱安装嵌入式环形三色变色灯
	2

	6
	驾驶室与医疗舱前后免提对讲系统和监控系统
	1

	7
	随车配置急救车联网云平台系统，提供院前急救车联网云系统帐号并接入智慧急救服务体系，首年服务免费（投标文件中须提供系统平台方的首年免费服务承诺书，且承诺其云系统及软件可在院内系统无缝调用数据，签订合同前提供原件供采购人存档，第三方系统接口接入由供应商自理），同时提供车载设备云服务器支持，提供软件平台，软件平台须已通过信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证（投标文件中须提供软件平台方已通过ISO27001信息安全管理体系认证的证书复印件、通过ISO20000信息技术服务管理体系认证的证书复印件,签订合同前提供证书原件供采购人查验）。
	1

	8
	整车初始安装设备包含：GPS+BDS定位主机一套、高清数字本地摄像机一套（采用DC12V供电系统，投标文件中须提供通过国家GB16796-2009安全防护标准的检测报告，并提供厂家针对采购人延保为2年的售后质保承诺书复印件加盖投标人鲜章，签订合同前提供检测报告原件和质保书原件供采购人查验与存档）、内置高速存储器与WIFI、天线一套、车外终端机一套（要求车外终端机抗高压防尘防水级别≥IP69K，投标文件中须提供该设备国际认可的抗高压防尘防水检测报告复印件和设备厂家针对采购人延保为2年的售后质保承诺书复印件，签订合同前提供检测报告原件和质保书原件供采购人查验与存档）、7寸高清显示器一套（可提供倒车可视）。
	1

	9
	智慧急救车联网系统标配急救调度任务派单系统，分为电脑端、客户管理端、驾驶员应用端三套软件，以无感化时间轴（无任何实体按键方式）实现急救调度任务派单。同时车辆改装时预埋指挥中心所需线路与内置电气设备，在后期升级急救指挥中心时不再拆装车辆内饰与柜体，其预置设施在中心建设后可实现远程多画面实时监控、心电监护与呼吸机、心电图机、彩超等医疗备数据远程传输、远程多方会诊、车辆行驶状态远程实时监控（包含故障码）、车内环境多项指标实时远程监测、车载氧气压力远程数字传输监测、各项预警告警与统计分析、区域性急救车辆综合汇总分析与大数据综合看板（投标文件中须提供采购人所使用软件系统的证明材料，证明后期升级后具有对应设备时可实现心电监护波形与数据远程传输、车载氧气远程传输、远程会诊，承诺所有功能均能在同一个软件内实现，签订合同前须在采购人处演示选装全系统后的功能，如无法达到要求将按虚假响应处罚），同时承诺按急诊业务需要，采购人提供端口后可免费无缝对接院内系统，贯通院前院内数据，形成院前电子病历。
	1

	10
	医疗舱安装自动紫外光灭菌灯（全自动延时、定时系统）
	1

	11
	医疗舱顶部可调角度输液射灯
	2

	12
	病患体征多级联动警示系统
	1

	13
	医疗舱右上部车身侧面安装进出风双向新风系统（DC 12V双电机独立控制），车身外采用多眼网孔玻璃纤维外罩，避免顶部和底部换气扇的漏水、污染问题（投标文件中须提供承诺函及工信部公告图片，按照新标准装配新风系统后能正常通过上户检测，具有合法公告，保证顺利上户）
	1

	车身标识

	1
	救护车用户指定外观
	1 

	2
	医疗舱内窗户上贴2/3不透明膜
	1 

	医疗舱配置

	1
	高分子环保医用材料的带窗中隔墙，侧面L型阶梯式，距离驾驶室原车分割位置后移，保障驾驶室座椅空间，防火耐酸碱材料
	1 

	2
	医疗舱尾门、侧门防撞软包保护
	1 

	3
	中隔板后安装急救医疗柜（带45°倒角），上方单层抽屉，下方可放置内外科双急诊箱（柜内集成省力抽拉装置）
	1 

	4
	医疗舱左侧安装10升氧气瓶（带高精度定压减压阀）
	2

	5
	高端中心供氧系统：氧气快速终端2个（德标）及高档氧气湿化瓶
	1

	6
	医疗舱定制设备架电气系统、挂板装置，预埋设备导板，可实现无需工具调整设备位置和拿取、固定设备，以适应不同车载设备所需空间，满足不同急救场景的使用
	1

	7
	医疗舱顶部蓝色抗菌安全扶手
	1

	8
	医疗舱顶部隐藏式可折叠输液架
	2

	9
	侧门及尾门安全扶手
	2

	10
	医疗舱左侧高分子氧气柜（柜边外侧安装双45°不锈钢折弯覆层）
	1

	11
	医疗舱左侧安装医疗设备组合柜，柜侧立面安装透明开口式资料箱
	1

	12
	医疗舱上部高分子医疗吊柜（带45°倒角）
	1

	13
	医疗舱采用耐酸、碱、防火、防滑、防静电的医用地板；地板采用具有阻燃性质地板，投标文件中须提供地板阻燃检测报告；
	1

	14
	医疗舱安装高档多角度自动上车担架，定制翻折的加厚不锈钢担架引导平台（担架下方和车辆保险杠必要位置安装不锈钢覆层及L折边，防止地板、柜边、保险杠损坏）
	1

	15
	医疗舱右侧长排柜式椅+独立翻折座椅，或独立向前座椅3套
	1

	16
	医疗舱集成安装铲式担架
	1

	17
	医疗舱中隔板后设置看护座椅
	1

	18
	医疗舱中隔板处设置医疗锐器或医药废物回收装具
	1

	19
	医疗舱配备免水洗手装置
	1

	20
	医疗舱看护座椅旁安装储物柜（活动）
	1

	21
	医疗舱配置5L不锈钢带盖污物桶
	1

	22
	医疗舱配置1KG灭火器及支架
	1

	23
	监护型整体封闭式医疗舱，顶部、左侧全封闭式高分子内饰，全舱柜体采用高分子环保防火、阻燃、耐酸碱的光面材料
	1

	
	医疗急救设备配置
	

	1
	急救吸引器
	1 

	2
	除颤监护仪
	1

	3
	心电图机
	1

	4
	呼吸机
	1

	5
	注射泵
	1

	6
	输液泵
	1


急救吸引器技术参数
1.采用负压泵作负压源，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力系统不会产生正压。
    2.采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式，其中机内电池在充足情况下可连续使用25分钟以上，并可反复充电，在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC12V）上。
    4.采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz或者DC 12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。
    5.通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示。
    6.塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。
7.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 
8.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 
9.抽气速率：≥20 L/min
10.噪声：≤65 dB(A)
11.贮液瓶：1000mL（PC塑料）
12.电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V
13.输入功率：110VA
14.净重：5.5 ㎏
15.外包装尺寸：41㎝×20.5㎝×42㎝
除颤监护仪技术参数
1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能（AED功能可适用于8岁以下人群）增加测血压和指脉氧功能，并配小儿袖带。
2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg。
3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能，支持病人接触状态和阻抗值实时显示；。

4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分21档以上，可通过体外电极板进行能量选择。
5.可支持体内除颤功能，配置专用体内除颤附件包。使用体内除颤功能时，能量自动限制，最大不超过50J。
6.可支持AED除颤功能，电击能量：100～360J 可配置，可电击节律VF，VT（心率>150bpm，且QRS 宽度>120ms），符合AHA2010 急救指南建议。≥24种实时心律失常分析，含房颤分析；
7.除颤充电迅速，开机≤2s、充电至200J≤3s、充电至360J<8s、基线恢复≤2.5s；

8.可升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。
9可选.CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。
10.可配置3/5导心电监护功能 ，波形来源心电导联线，电极板或多功能电极片可选，并具备高大T波抑制能力和13种心律失常。
11.心率测量范围：小儿/新生儿15～350 bpm，成人15-300 bpm。
12.可选配血氧饱和度监护功能，具有专利的抗运动和抗弱灌注。
13.可充电锂电池，支持≥100次以上360J除颤，≥3 小时单ECG监测。
14.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。
15.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。
16.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。
17.支持中文操作界面、AED中文语音提示。
18.彩色TFT显示屏7英寸， 分辨率800×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
19.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。
20.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
21.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。
22.具备良好的防水防尘性能：防水级别IPX4，防固体颗粒进入等级IP4X。具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m六面跌落冲击。
23.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。
24.符合欧盟救护车标准EN1789:2007。
25.可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 
26.厂家在本市有办事处或者分公司，有厂家直属维修站及配件库，更便于解决售后问题。（可以提供重庆市工商注册证明）
27.厂家在重庆地区的直属维修工程师人数≥11名，以保证售后更及时。（可以提供工程师联系方式或重庆地区缴纳的社保凭证）
心电图机技术参数
1.1该产品可在电源交流100伏～240伏，50Hz/60Hz，室温5-40℃和相对湿度15%RH-95%RH 的环境下正常工作。
1.2该产品标配适配器。
ECG输入

2.1  ECG输入通道：12导联同步采集
2.2 导联选择：标准、Cabrera
2.3  输入阻抗:≥50MΩ

2.4  频率响应：0.01～300Hz

2.5  定标电压：1mV±2%

2.6  内部噪声：≤12.5μVp-p

2.7  时间常数：≥3.2s

2.8  共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥110dB (AC 滤波关闭)

2.9  耐极化电压：±600mV

2.10 输入电流: ≤0.01μA

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

波形处理

3.1  A/D转换：24 位

3.2  采样率： 16000Hz；起搏采样16000Hz,起搏分析为1000Hz

3.3  灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5 mm/mV、AGC

3.4  抗干扰滤波：交流滤波器：50Hz / 60Hz /关闭 
4.基漂滤波器: 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz  

肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭    

低通滤波器: 300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz
5.自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量
自诊断功能：自动测量功能和自动诊断功能可供选择。
6.接口与存储器  设备内置存储器，存储病历不小于800例  数据可通过USB口导入导出 支持外接U盘可扩展存储空间，支持SD卡存储 支持二维条码扫描仪和支持无线传输功能4.5  双USB接口，网络接口, 电源适配器输入接口，SD卡槽五、机器硬件参数  
7.≥5英寸彩色液晶显示，触摸屏  机器轻巧便携，重量小于1kg（不含电池和记录纸)。  显示信息：同屏显示12导心电波形  主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息5.5  可设置屏幕背景网格显示
8.记录器  热敏式点阵打印机，采用高分辨率热点阵输出系统（垂直8点/毫米，水平40点/毫米），无需任何调整，记录频响 ≤300Hz。走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3% 记录模式：自动记录模式、手动记录模式、节律记录模式及R-R模式可供选择；具有自动测量功能和自动诊断功能可供选择。  自动记录格式：使用热敏记录仪时，可选：3×4、3×4+1R、3×2+2×3 使用 USB 打印机时，可选：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、1×126.5  记录纸规格：热敏记录卷纸：80mm×20m，热敏记录折叠纸：80 mm×70mm×200页，打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 支持打印短2.5S波形，中5S波形和长10S波形  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等  可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告具有自动心律失常延长打印功能；  具备在无网格纸上打印网格功能七、电源：交直流两用7.1 交流电源：交流 100V～240V  50Hz/60Hz7.2 直流电源：内置可充电锂离子电池。
9.软件功能中文输入及中文操作提示和中文报告语言支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息 可直接外接打印机，通过A4纸打印12导心电波形和报告 可准确判定接触不良的电极并予以指示。 支持多种文件格式（DAT、PDF、及选配格式SCP、FDA-XML、DICOM）的输出，心电数据可以通过网线、WIFI传输至PC软件，接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求。
呼吸机技术参数
1.气动电控型
2.具备中文语音智能导航操作和报警功能
3.可选配呼吸抢救、吸痰、面罩供氧三合一功能
4.可选择装备便携急救包或转运支架，可固定于急救车或移动支架上。
5.呼吸模式：IPPV, Demand flow按需模式等，有气管插管和无创通气模式一键切换。
6.主机重量: ≤600克
7.工作压力:2.7 ～ 6.0bar
8.吸呼时间比:1：1.67固定不可调
9.潮气量：100ML ～  1100ML
10.每分钟呼吸流量（MV）:连续可调 从3～ 16升/分钟
11.呼吸频率:连续可调 从10～30次/分钟
12.监测指标：气道压力(0-60cmH2O)，气道阻塞，电池电量，气源压力等
13.最大呼吸压力:20或者45mbar可调
14.呼吸机气源连接管道接头规格:外螺纹9/16-18
15.呼吸软管接头:外Φ22mm/内Φ15mm
16.可充电锂电池，可连续使用12小时以上。
17.已通过欧盟EN1789车载测试，抗震防摔，出具测试报告及证书
18.操作界面带有触摸点设计，方便黑暗弱光等环境下操作使用
19.具有参数调节色块指示，便于救护人员快速选择合理和安全的通气参数
20.防水保护等级:IPX4，通过盐雾试验并提供证书
21.通过FDA或CE认证，提供证书
注射泵技术参数
1.注射模式：简易定速模式：在主界面上可以直接设定运行速度
时间容量模式：通过设定时间和注射药量，系统自动计算速度进行注射。
体重剂量模式：通过设定药物量、体重、药液量、剂量、系统自动计算速度进行注射。
2.注射速度
50ml注射器：(0.1～1500.0)ml/h（每级增量为0.1ml/h）
30注射器：(0.1～900.0)ml/h（每级增量为0.1ml/h）
20注射器：(0.1～600.0)ml/h（每级增量为0.1ml/h）
10注射器：(0.1～300.0)ml/h（每级增量为0.1ml/h）
3.流速的精确度：在±3%以内
4.泵的机械精度：在±2%以内
5.Blous注射速度：50ml注射器：1200ml，30ml注射器：720ml，20ml注射器：480ml，10ml注射器：240ml
6.快速推注速度：50ml注射器：1500ml，30ml注射器：900ml，20ml注射器：600ml，10ml注射器：300ml
7.限制量
0.1ml～9999.9ml
8.累计注射量
0.1ml～9999.9ml（每级增量为0.1ml)
9.阻塞报警阈值压力等级

高：800mmHg±200mmHg(106.7kPa±26.7kPa)       
中：500mmHg±100mmHg(66.7kPa±13.3kPa)
低：300mmHg±100mmHg(40.0kPa±13.3kPa)
10.报警种类：注射将尽报警、注射完毕报警、限制量注射完毕报警、注射阻塞报警、注射器脱落报警、注射器未正确安装报警、设置错误语音提示、交流电源已拔出报警、电池电量不足报警。所有报警均为人性化的语音报警。
11. 报警方式：人性化的语音报警、声光报警、文字提示
12.注射器规格：自动实别10ml、20ml、30ml、50ml（60ml）注射器。内置多种品牌的注射器品牌。完善的注射器品牌规格调试技术，可保证任何品牌注射器的使用和注射精度。
13.显示：全中文大LCD显示屏，大容量字库，人性化界面、动态显示各种工作状态。
14.推拉杆的结构优势：A.可适用国内所有品牌及其各种规格的注射器。          B.可单手无菌操作。
C.自带注射器安装检测开关，并同时光电提示.
15.电源：两种供电工作方式，市电：～220V、50Hz；内置电池：11.1V可充电锂电池组，容量≥1600mAh；新电池 充电12小时后，可供注射泵以5ml/h速率（GB 9706.27－2005指定的中速）运行时，连续工作4小时以上。（注：电池工作时间可根据用户需要更改电池规格，增加放电时间。）
16.KVO速度：
0.1ml/h～5ml/h（每级0.1ml/h，默认1ml/h）
17.功率
30VA
18.IP等级
：属IPX4防溅设备
19.安全等级：I类、内部电源、CF型连续运行设备
20.运行环境条件：
A.环境温度范围：＋5℃～＋40℃                    b）相对湿度：20～90%    
c）大气压力范围：86.0KPa～106.0 KPa
21.运输和储存条件
a）环境温度范围：－30℃～＋55℃    b）相对湿度：≤95%
c）大气压力范围：50.0KPa～106.0 KPa
22.资质：符合IEC60601-2-24标准
符合IEC60601-1-2标准
符合IEC60601-1-8标准
符合GB9706.27标准(国家强制性标准)
资质认证：CE证书、ISO9001质量管理体系认证证书
配置：主机 1台、专用三芯标准电源线
1根、产品使用说明书
1本、装箱单
1张、保修卡
1张、合格证（有检验合格章）1张
输液泵技术参数
	输液模式
	滴速模式、容量模式、时间模式

	输液速度范围
	ml/h模式：(1～1200)ml/h，每级1ml/h；滴/min模式：(1～266) 滴/min。

	输液速度的准确性
	ml/h模式准确性在±5%以内，滴/min模式准确性在±3%以内

	输液泵的机械精度
	在±2%以内

	快速输液速率
	100 ml/h～1200 ml/h（每级增量为100 ml/h）

	输液量
	1ml～9999ml

	累计输液量
	0ml～9999.9ml

	KVO速度
	1ml/h～5ml/h（每级1ml/h）

	阻塞报警阈值
	高：800mmHg±200mmHg(106.7kPa±26.7kPa)
中：500mmHg±100mmHg(66.7kPa±13.3kPa)
低：300mmHg±100mmHg(40.7kPa±13.3kPa)

	输液器
	内置12个品牌的输液器品牌。含有输液器品牌规格调试技术，可保证任何品牌输液器的使用和输液精度

	报警
	输液完成报警、管道阻塞报警、请关好门报警、管内有气泡报警、设置错误语音提示、交流电源已拔出提示、电池电量不足报警等。

	报警方式
	人声语音报警、声光报警、文字提示

	报警音量
	可根据临床需要选择三档报警音量（高、中、低）。

	气泡探测器
	超声波探测方式，探测灵敏度≥25μL。

	电源
	两种供电工作方式，市电：～220V、50Hz；内置电池：11.1V可充电锂电池组，容量≥1600mAh新电池充电12小时后，可供输液泵以25ml/h速率（GB 9706.27－2005指定的中速）运行时，连续工作4小时以上。（注：电池工作时间可根据用户需要更改电池规格，增加放电时间）。

	功率
	30VA

	IP等级
	属IPX4防溅设备

	安全等级
	Ⅱ类、内部电源、CF型连续运行设备

	运行环境条件
	a）环境温度范围：＋5℃～＋40℃b）相对湿度：20～90%
c）大气压力范围：86.0KPa～106.0 KPa

	运输和储存条件
	a）环境温度范围：－30℃～＋55℃         b）相对湿度：≤95%
c）大气压力范围：50.0KPa～106.0 KPa

	外形尺寸、重量
	140mm（长）×157mm（宽）×220mm（高）、1.8kg

	显示
	超大屏幕全中文液晶显示器。


附件3：
购销合同(模板)

（采购项目编号：           ）

甲方（需方）：__________________________计价单位：____________

乙方（供方）：__________________________计量单位：____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

质保期限：

保修范围：

服务措施：

质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	付款方式：

（严格按照询价文书约定方式罗列）

	违约责任：

按《合同法》、《政府采购法》、《询价文书》执行，或按双方约定。

	七、其他约定事项：

询价文书及其补遗书、询价文件和承诺是本合同不可分割的部分。

本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。

本合同一式肆份，甲方三份、乙方一份，均具同等法律效力。

其他：

	需方：

地址：

法人：

分管院长：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：


 - 30 - 

